离子色谱仪技术参数（参考）

1.★ 应用范围：能够满足水质检测GB/T5750-2023中氟化物，硝酸盐氮，二氯乙酸，三氯乙酸，溴酸盐，亚氯酸盐，氯酸盐，氯化物，硫酸盐等大部分无机非金属指标和消毒副产物检测指标。并符合国际、国内相关标准和法规的要求。

2.主要技术要求

2.1  离子色谱系统，包括高压泵，内置电动六通阀，阴离子保护柱及分析柱，阴离子抑制器、柱温箱和电导检测器。

2.2  主机内部预留额外的阀位，可额外安装一个内置六通阀或内置十通阀用于在线样品前处理。

2.3  高性能/低脉冲高压双柱塞泵，适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。

2.4  流速范围：0.00-5.00 mL/min。

2.5  最大耐压：35MPa（5000psi）。

2.6★  需提供泵流速最高设定值的软件截图。

3.色谱分析柱

3.1★ 可完成氟化物，硝酸盐氮，二氯乙酸，三氯乙酸，溴酸盐，亚氯酸盐，氯酸盐，氯化物，硫酸盐等大部分无机非金属指标和消毒副产物检测指标。

3.2★ 耐受0-14的pH工作范围，且最大耐压不小于3000psi，且耐受2.0mL/min及以上的流速，并且柱容量不小于150μeq/根。

3.3  Cl-:NO2-的分离能力可达到10000:1，适用于高氯基体样品中痕量亚硝酸盐的分析。

4.抑制器

4.1  原厂生产阴离子抑制器1 套。

4.2  自动连续化学抑制器：自动连续再生，不使用微膜抑制或者电解水或者管膜抑制方式。

4.3  抑制器容量 200mM氢氧化钠或氢氧化钾，1.0mL/min流速，至少持续30min。

4.4★ 抑制器提供10年免费更换。

5.电导检测器

5.1  类型：DPS数字式信号处理技术

5.2  基线噪音：＜0.2Ns/cm

5.3  检测器分辨率：≤0.003nS/cm

5.4★ 测量池体积：≤1uL

6.软件

6.1  操作界面易于学习和操作。

6.2  基于数据库设计的数据处理功能，修改色谱图、校正曲线后即可实时动态数据更新；可以对样品信息进行自定义搜索，快速查询数据。

6.3  可导出txt格式原始数据，可输出PDF、EXCEL、cmbx、AnDI等格式数据，方便数据读取和传输。

6.4★ 网页Flash虚拟柱软件技术，模拟不同阴离子色谱柱对30种以上阴离子和有机酸的分离效果。

7.配备原厂自动进样器。

7.1★ 具有30个或以上进样瓶物理位置自动进样器带有样品盘保护罩。

7.2★ 具有进样清洗位，能够自动检测到样品盘中样品瓶的存在与否。

7.3  进样模式：支持定量环或浓缩柱模式，进样针和所有管路为非金属材质。

7.4  具有样品和淋洗液预加热功能。

8.配置及附件要求

8.1  离子色谱主机，1套

8.2  ≥30位自动进样器，1套

8.3  阴离子电解再生抑制器，1套

8.4★ 阴离子分析柱及色谱柱保护柱，2套，一次进样完成F¯、Cl¯、Br¯、SO₄²¯、NO₃⁻等阴离子分析。

8.5 阳离子分析柱及色谱柱保护柱1套，一次进样完成Na+、K+、Ca²⁺、Mg²⁺等阳离子分析。

8.6 软件系统，1套

8.7 洗脱液套件1套

8.8 主流配置电脑、打印机，各1台

8.9★  阴电解再生抑制器或柱抑制器、阴离子分析柱及保护柱必须为所投产品品牌原厂生产，不接受其他品牌组装产品。

9.售后服务

9.1  中仪器厂商在安徽省内应有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门技术应用支持工程师。

9.2  中标单位免费提供全面安装工具、并由仪器工程师免费安装。为用户进行现场培训，直到用户熟练掌握为止。

9.3★  安装验收后3年内全机免费保修，免费更换零部件，负责工作站软件终身免费升级。色谱柱、保护柱、抑制器等耗材10年免费更换。

9.4  如仪器出现故障，在接到用户维修服务的请求后，工程师在24小时内作出应答。必要时在48小时内到达现场予以解决问题投标人承担终身维修服务。

9.5  仪器现场安装后，运行6月以后，再免费提供现场培训一次。

备注：1.内部资料，注意保存。

2.本参数参考《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）和疾控机构检测需要制定，供参考。

3.带★参数为重点核心参数，必须满足并提供指定原厂盖章资料证明。